采购需求

一、采购项目实施的必要性：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。

泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

新院区未来将承当包括泉州、闽南一带、福建省乃至海外华侨等众多与骨科及相关的危重患者及疑难术后患者的机械通气，需要配置部分高端的精密度高，应用模式先进且齐全的高端呼吸机。并且在疫情常态的严格管控的基础上需要配置既能保证患者通气安全又能保证医护人员工作环境安全的呼吸机。

- 采购清单

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 呼吸机 | A032022 | 台 | 2 | 100 |

三、具体采购需求

（1）技术要求

（一）基本要求：

1.适用于成人、儿童、婴幼儿的有创及无创通气

2.供气方式：非涡轮供气系统，可选配压缩机或连接中心供气

3.彩色中文触摸显示屏≥15寸，显示屏可与主机分离，可上吊塔；屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察。支持智能手势识别技术，可手势进行操作，双击，点划，拖动

▲4.可自定义监测界面，可同屏显示≥五种波形（向量环显示组合可选，可同屏显示≥3个波形及≥2个呼吸环）。可选择大字显示方便医护人员远距离观察

▲5.主机具备后备屏幕，可显示：气源连接情况、电源状态、通气压力变化等信息，即便设备出现故障时，仍可掌握患者通气状态

6.能对撤机参数进行监测，包括浅快呼吸指数、VC、P0.1、NIF等；具有通气膨胀系数C20/C,3tau 等监测；可选配呼末CO2监测

7.具有待机功能，具备自动探测患者功能

8.患者数据：每分钟记录数据，最多可记录≥4000个患者数据条，有效监测≥50个参数的≥72小时趋势，可存储≥1000条报警日志

▲9.呼出端需配备有加热功能的呼出端过滤器，在100L/min流速下对0.3um的细菌、颗粒可达到≥99.9%的过滤效果。可重复消毒使用，防止交叉感染，保护医务人员安全

▲10.送气端配置有主机内外双过滤系统，保证内回路供气安全

11.吸气阀：配备≥3个比例电磁阀，其中2个电磁阀分别控制氧气、空气的输送，第3个电磁阀控制输送给患者的空氧混合气体，保证精确及气体输出稳定

12.呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗

13.流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标；

▲14.具有后备电池，支持主机运行≥1小时。选配外置压缩机时，压缩机后备电池可支持压缩机运行≥2小时

（二）通气模式：

1.辅助/控制 (A/C) ：容量控制（VCV），压力控制（PCV）

2.同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV

3.自主呼吸 (SPONT) ：压力支持(PSV)，持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气 +压力支持(CPAP+ PSV)

4.双水平气道正压通气(Bilevel)，并可通过Bilevel模式实现气道压力释放通气(APRV)

5.目标容量保证通气（VV+）

（1）VC+：用于A/C和SIMV模式下的强制呼吸，自动调节送气压力，以最小压力达到预设目标潮气量,当检测到漏气时，可对漏气进行动态补偿

（2）VS：容量支持，用于SPONT模式下的自主呼吸，自动调节送气压力，以最小压力达到预设目标潮气量

▲6.成比例辅助通气（PAV+）：不需要预先设定压力或容量支持水平，仅需设定通气支持百分比，即可提供与患者自主呼吸做功成比例的机械通气支持

7.无创通气 (NIV)

（三）设置参数：具备快速设置功能，可以通过设置患者性别及身高自动生成呼吸机通气参数、报警范围、窒息后备通气参数，方便医生快速抢救患者。

1.潮气量：25～2500ml

2.呼吸频率：1～150/min（A/C和SIMV模式）

3.吸气压力：5～85 cmH2O

4.支持压力：0～65 cmH2O

5.呼气末正压：0～40 cmH2O

6.峰值流速：3～150 L/min

7.吸气触发类型：压力触发、流速触发

8.压力触发：0.1～20 cmH2O

9.流速触发：0.2～20 L/min

10.吸气时间：0.2～8s

11.平台时间：0.0～2.0s

12.吸呼比：1:299～4:1

13.呼气灵敏度：1～80%

14.氧气浓度：21%～100%

15.容控时可调流量波形：方波、递减波

16.流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散

17.窒息报警时间间隔：10～60s，并具有窒息后备通气双向转换功能：在窒息通气时，呼吸机监测到患者两口自主呼吸，自动恢复之前通气模式及参数，无需手动恢复

18.窒息通气可选模式：VCV、PCV

19.断开灵敏度：20-95%

20.漏气补偿：1-65L/min可调

（四）监测项目：

1.具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色显示，方便分析患者通气状态

2.可显示≥五种波形，向量环显示组合可选，最多可同屏显示≥3个波形及2个呼吸环

3.压力、容量和时间参数，自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅快呼吸指数，Ti/Ttotal；

4.自定义监测参数功能：可根据医生使用习惯任意更改监测参数

5.具有大字体显示功能：监测屏幕可进行大字体显示监测参数及3道波形，医生即便处于隔离病房之外，仍可掌握患者通气状态

6.呼吸力学参数监测：最大吸气负压NIF：-50-0cmH2O、闭合压P0.1: -20-0cmH2O、动态肺顺应性:0-200ml/ cmH2O、静态肺顺应性、动态阻力:0-100ml/ cmH2O、静态阻力、内源性PEEP、肺活量:0-6000ml、呼气峰流量、呼气末流量、自主呼吸峰流量等

7.趋势监测：

▲(1)能以图形和表格两种方式显示≥50个参数的72小时趋势变化

(2)医生可预设病人情况如COPD、ARDS、LRM(肺复张)等，呼吸机根据预设情况自动选择重要的趋势参数进行监测，方便医生判断疗效

(3)可回顾通气过程中医生手动及呼吸机自动记录的各种事件(血气分析、吸痰、拍片、更换管道、模式改变等)

▲8.波形回顾功能：冻结波形后可向前回顾最长≥60s通气波形，并可通过测量光标自动测算波形中参数数值大小，方便分析患者通气数据

9.具有屏幕截屏功能，并可通过USB将截屏图像导出

（五）报警功能：

1.可设置报警：呼出潮气量过高/过低、呼出分钟通气量过高/过低、吸入潮气量过高/过低、呼吸频率过高、回路压力过高/过低

2.三级声光智能报警系统，360°报警指示，低级、中级、高级报警可自动切换，有效避免延误抢救时机

3.报警内容包括报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议

（六）配置清单

1、呼吸机	2套

2、集水杯	2套

3、管路支架	2套

4、挂钩	2套

5、模拟肺	2套

6、电源线	2套

7、空气管	2套

8、氧气管	2套

9、机械吊臂	2套

10、湿化器	2套

11、重复使用吸气端过滤器	2套

12、重复使用呼气端过滤器	2套

13、重复使用成人呼吸管道	2套

14、中文操作手册	2套

15、软件包：2套

15.1 双水平正压通气Bi-Level 2.0

15.2 同步漏气补偿Leak Sync

15.3 双重通气模式（vv+）

15.4 成比辅助通气（PAV+）

15.5 插管补偿功能TC

15.6 呼吸力学RM

15.7 Trending趋势

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：国产产品合同签订后(30)天内交货；进口产品合同签订后(90)天内交货
3、交付条件：验收合格后交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订生效后支付30%预付款； |
| 2 | 60 | 设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款； |
| 3 | 3 | 验收合格满1年后支付3%货款； |
| 4 | 3 | 验收合格满2年后支付3%货款； |
| 5 | 4 | 验收合格满3年后支付4%余款； |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：质保期24个月（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。