采购需求

一、采购项目实施的必要性：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。

泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

电动手术台作为疾病治疗与矫形外科不可或缺的手术配套设备，必不可少，尤其在医院的骨科、外科及其他科室中都是广泛使用的，电动手术床运用专业的结构布局和先进的科技技术制造出适合各种患者体位的全方位智能化电动手术床，真正体现出了以患者为核心的服务理念，不仅节省医护人员更多的体力支持，而且能有效针对患者的不同手术体位或受伤部位进行多角度观察和操作，进一步提高手术精准度及缩短有效治疗时间，能够与医院的PACS和手术室数字化设备相连接，术中还可以及时掌握患者信息源，充分减少患者痛苦和提升手术效率，为将来的全院数字化建设提前谋划。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电动手术台 | A032024病房护理及医院通用设备 | 批 | 1 | 780万 |

- 三、具体采购需求

（1）技术要求

★（一）采购清单

| 序号 | 货物名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术台 | 8 |
| 2 | 脊柱手术床 | 1 |
| 3 | 骨科手术床 | 1 |
| 4 | 关节外科手术床 | 1 |
| 5 | 关节镜手术床 | 1 |

- 技术参数

序号1、电动手术台

▲1.床台具有腰桥功能，腰桥可上顶≥12cm，采用碳纤维材质制成，透X光性好；

▲2.具有两套操控系统操控手术台各电动位动作，可采用手控盒、辅助开关进行操控，当手控盒故障时，辅助开关仍可以操作手术台，不影响手术的进行；

3.床台具有水平移动功能，可向头部平移≥30cm，方便C臂的透视；

▲4.床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态，方便医护人员操作；

▲5.手术台床垫皮层通过UL94V0防火等级测试，提供检测报告复印件；

▲6.最大安全承载重量：≥454kg分体式腿板，采用气压棒操作，操作省力方便，行程中任意位置均可定位；

7.具备电动刹车功能，开机后自动检测刹车，确保手术床台稳定；

8.全电动液压手术床，以下体位必须采用电动液压控制：升降、纵转（头/脚）、侧转（左/右）、背部（上/下升）、向头部水平移动；

9.内建蓄电池，并具有智能充电及电量不足报警功能，当没有外部电源时，手术台仍可操控；

10.当手术台不操控时，70秒后床台将手控盒电源自动切断，避免医护人员误操控，提供手术的安全性；

11.手术台床垫为记忆减压床垫，有效防止褥疮产生，并且床垫具有抗静电功能；

12.手术台边轨具有安全防滑落设计，防止附件固定器滑落地面，提高操作安全性；

13.手术台床面框架及床柱外壳均采用SUS304不锈钢，易清洗易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，确保永不生锈；

14.手术台内建14″×17″ X光片匣轨道，便于手术时X光的拍片应用；

15.手术台具有可搭载悬空式骨科牵引架功能；

16.床身长度：≥2050mm；

17.床身宽度（不含边轨）：≥520mm；

18.床台升降（不含床垫）：水平最低位≤680mm，水平最高位≥1100mm；

19.纵转（头低脚高/头高脚低）： ≥30°/30°；

20.侧转（左/右）：≥20°/20°；

21.背部段（上/下）：≥80°/50°；

22.头部段（上/下）：≥60°/90°；

23.脚部段（上、下、张开）：≥20°/90°/180°；

24.向头部段平移距离：≥300mm；

25.顶腰器行程：≥120mm；

26.最大安全承载重量：≥454kg；

27、配置

27.1单套床配置

27.1.1	床台组立（床台具有一键复位功能、配备记忆减压手术台床垫）	1	台

27.1.2	头部组立	1	套

27.1.3	脚部组立（左）	1	套

27.1.4	脚部组立（右）	1	套

27.1.5	手术床垫	1	套

27.1.6	手控盒	1	个

27.1.7	电源线	1	根

27.1.8	产品保证书	2	份

27.1.9	使用说明书	1	份

27.1.10	装箱清单	1	份

27.1.11	手架	2	个

27.1.12	腰架	2	个

27.1.13	悬空手架	1	个

27.1.14	绑带	1	条

27.1.15	幕帘架	1	个

27.1.16	承合器	4	个

27.1.17	箝合器	4	个

27.1.18	会阴缺口填充板	1	个

27.1.19	肩架	2	个

27.2  8套床至少包含以下配件

27.2.1	上肢显微手术架	5	套

27.2.2	肩部手术架	2	套

27.2.3	手术台床面加宽板	3	个

27.2.4	侧卧位档板（前后）      	3	套

27.2.5	全碳纤维骨科牵引架（含侧身套件+推车）5套（成人4套，儿童1套）

27.2.6	劲部衬垫	2	个

27.2.7	U型头架	1	个

27.2.8	弹性布腿架	2	个

序号2、脊柱手术床、序号3、骨科手术床、序号4、关节外科手术床、序号5、关节镜手术床共有参数

1、性能要求:

▲1.1、动力系统：具备电动齿轮驱动模式（非液压），手术床电动升降行程达到≥550mm；每个动作有单独的齿轮控制，保证使用安全性。手术床配有高性能充电电池，充满一次电大约需要3小时，可满足≥5个工作日手术需要，可交/直流供电。五官科、眼科、神经外科等科室要求最低床柱高度范围≤600mm。

▲1.2、操作方式：可配≥6种电动控制方式：1）有线控制：每个操控键有背景光提示。2）台柱应急控制面板；床柱控制面板采用双键操作，以防误操作。3）选配无线遥控：每个操控键有背景光提示。具备体≥30种体位记忆功能，每床均标配有线和台柱应急控制面板两种控制方式，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。

1.3移动式手术床模块化：可实现头腿互换体位及床面水平移位功能。可方便拆卸头板和腿板。床面具有电动控制的柱式刹车系统。具备快速紧急解锁装置。

1.4、整床影像透视性良好：可与常见C臂机做良好的工作配合，床下净空间（床面一端到床柱距离）最大≥1380mm(正向)，可满足各类极限体位。

▲1.5、故障状态模式：如果手术床中央系统受到损，在紧急模式下能结束正在进行的手术挽救患者。紧急状态下功能会受到限制：只能通过立柱控制界面操作手术台，故障状态下可以恢复正常体位。

1.6、碰撞监控：在手术台带标准装备（头端连有头板，脚端上连上单片式腿板H）时，手术台碰撞监控被激活，碰撞监控装置会停止选定的手术台功能并阻止连接的组件与地板或手术台（传送装置或立柱）自行发生碰撞。

1.7、原厂具备完善的配件系统，可满足临床各科室的使用需求。

2、材料:

2.1、床面框架和床柱外壳：采用镍铬不锈合金钢制成，长久使用不生锈。床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。

2.2、底座外壳：由镍铬不锈合金钢制作，一体成型，附有U型设计，表面平整光洁，方便术后清洁和术者站位。

2.3、床板：由透X光的高分子材料制成，可按手术要求更换不同床板。

3、结构:

3.1、床板模块：均可拆卸和混合安装，整个床面可做到双向偏心柱形式，适用于术中C型臂X光透视。可承受≥450kg重量，可适应极限体位时的负载。

3.2、床垫：全床面记忆海绵床垫，配内外两种床垫模块，一层高回弹海绵，一层粘弹性海绵。防水、易清洗，防静电，可拆卸。床垫由≥80mm厚记忆海绵组成, 带双层三明治结构和不可拆卸的导电填料，X射线可以穿透，此外垫子不含乳胶，透气性好，可有效减少褥疮发生率。头板垫自带类头圈设计：固定头部，减缓枕骨受压，侧卧位减少对耳廓的压迫

3.3、手术床体配备大脚轮：脚轮直径≥10mm, 可节力搬运和站位,可直行或原地转向，自带电动刹车≥4柱式刹车系统，满足即时转运功能。自带刹车系统。

3.4、安全性：床板与床架之间无任何缝隙，保证变体位时病人肢体或衣物不会被卷入。

4、技术参数:

4.1、手术床长度(根据不同模块)：1800-2250 mm

4.2、手术床宽度: ≥600 mm

4.3、手术床高度：590mm –1140mm

4.4、纵向倾斜（头倾/脚倾）：45°/45°

4.5、侧向倾斜（左/右）：30°/30°

4.6、背板（上/下）： 90°/-45°

4.7、腿板(上/下)：90°/-105° 左右腿板可通过遥控器独立操作

4.8、床面水平移动(电动)：≥46mm

4.9、手术床承载重量：≥450kg

5、配置要求：

5.1 术床数量：	1

5.2 床面垫数量：	1

5.3 有线遥控器数量：数量：	1

5.4 双关节头板数量：	1

5.5 头板垫数量：	1

5.6 两片式腿板数量：	1

5.7 腿板垫数量：	1

5.8 单手操作手臂托+软垫数量：	2

5.9麻醉幕帘架数量：	1

5.10 边轨夹具（麻醉幕帘架用）数量：	1

序号2、脊柱手术床

1、脊柱架

1.1功能要求

1.1.1、满足以下腰椎、胸椎和颈椎手术体位要求：俯卧位、仰卧位及侧卧位，适用于椎间盘切除术、椎板切除术、脊柱融合术、人工椎间盘术、椎体后凸矫形成型术、脊椎整形术、切骨术、截骨术、TLIF 前路椎间盘融合术、PLIF 后路椎间融合术、XLIF极外侧入路椎体融合术、颈椎后路手术、颈椎前路手术。

1.1.2、术中可方便轻松调节病人的体位（水平、屈曲和伸展位）

1.1.3、手术区可X光全透视

1.1.4、超大的C臂工作空间：适用于C-arm/O-arm技术辅助脊柱外科导航手术，无空间限制及透视死角。

1.1.5、快速安装

1.1.6、符合人体工程学

1.1.7、具有极好的稳定性

1.1.8、具有模块化设计

1.1.9、收拢时占地小于0.8平方米

1.1.10、可方便的在不同手术室之间移动

1.1.11、可前后、侧向倾斜

1.1.12、有病人多重固定装置

1.1.13、系统带多重制动安全保护锁

1.2、组成

1.2.1、脊柱手术支架主体，带三维方向的垂直、水平校准仪

1.2.2、俯卧位保护支持垫：有四个按人体解剖形态设计的胸、髋支持垫及基座组成，支持垫为多层不同密度的海绵层组成，防塌陷。

1.2.3、科学病人压力分布，病人腹部可保持悬空状态

1.2.4、符合人体工程学的外型：适合儿童病人、成人病人、特殊桶状腹病人和脊柱侧弯病人

1.2.5、胸、髋支持垫基座：宽度可根据需要快速调节宽度、角度。胸、髋支持垫保护套5套。

1.2.6、仰卧位碳素板：仰卧位碳素板共4块，可根据需要拼接。

1.2.7、仰卧位床垫：多层不同密度海绵层组成，厚度≥7.6cm。

1.2.8、高级定位系统:快速、方便，精确的万向调整；满足颈椎手术对头部复杂定位的要求，除可匹配常用俯卧位保护面罩外，还可联接多种专业配件如、神经外科颅骨夹、颈椎牵引装置、侧卧位平面头托等。含面罩模块1个，面罩模块泡沫塑料垫5个；病人面部反射镜1个，方便观察插管状态，平面头板1个。

1.2.9、手臂支撑架:万向调节，符合人体工程学的扶手。

1.2.10、万向调节，符合人体工程学的扶手

1.2.11、活动范围：适合俯卧位、侧卧位腰椎手术和颈椎手术

1.2.12、含可快速松开关节

1.2.13、手术床适配接头

1.3、技术参数要求：

1.3.1 脊柱手术支架

1.3.1.1 承重：≥227kg

1.3.1.2 长度：≥1220mm

1.3.1.3 宽度：≥430mm

1.3.1.4 高度：635mm-965mm

1.3.1.5 左右倾斜度：≥20°

1.3.1.6 伸展/屈曲度：≥20°

1.3.2 高级头部定位系统

1.3.2.1垂直升降高度：≥710 mm

1.3.2.2 侧向旋转角度：≥15°

1.3.2.3侧向平移距离：≥150mm

1.3.2.4水平伸展距离：≥230mm

2、脊柱弓形架

2.1、功能要求

2.1.1、适用于腰椎后路手术，可有效打开腰椎间隙

2.1.2、左右支持垫应可横向滑动以调整间距，满足不同体型病人入位，同时达到腹部有效减  压的要求。

2.1.3、弓形架可通过曲柄调节达到术者所需的腰推屈曲效果．以打开椎间隙。病人腹部悬空，C型臂可经弓形架进行无遮挡透视。可选配收纳小车便于存储。

2.1.4、支持垫外保护皮套须可拆除更换

2.1.5、胸、腰段应可全透视

2.1.6、通用性强：可运用于普通手术床、电动手术台、脊柱手术患者体位固定架或床

2.2、脊柱弓形架技术参数要求：

2.2.1、支持垫横向调节范围：≥25.4cm

2.2.2、弓形架自重：≤11.3kg

2.2.3、最大负重：≥227kg

序号3、骨科手术床

- 下肢牵引架

- 2.1 应用范围:满足骨科下肢仰卧位、侧卧位牵引术要求，可双腿股骨同时牵引功能装置。

2.2牵引架组成

2.2.1 每套组成部件：含连接底座1个、连接底座板1个、会阴保护杆1个、全碳纤维牵引杆/铝合金牵引杆1对、牵引器1对、牵引鞋1对、推车1个

2.2.2 牵引架骨盆座上应配备安装双腿板的接口：可根据手术需要提前安装腿板，满足体位摆放前病人麻醉状态下肢自然水平位，手术开始后可快速拆除，不影响手术。

2.2.3 牵开装置可整体轴向滑动:可微调行进便于骨折部位精确解剖复位；装置须带灵活的球形活动关节，达到整体内/外旋功能。

2.2.4.牵引靴，病人舒适，可提供足部充分的抓持力。

2.2.5 模块化安装:应可根据需要安装手术所需体位、功能附件模块，可按需升级安装其他模块，如髋关节镜专用牵引调节装置。

2.2.6.牵引架整体完全悬空安装:尾端无地面支撑装置。方便C-臂或O臂透视。

2.3下肢牵引架参数

2.3.1 牵引杆长度：≥1800mm

2.3.2 牵开装置球形关节活动度：≥25度

2.3.3 牵引靴安装架垂直面活动角度：≥±45度

2.3.4.病人载重：≥160kg

2.3.5 牵引靴最大拉力：≥100kg

序号4、关节外科手术床

1、下肢气弹簧牵引架

1.1 应用范围：骨科下肢仰卧位、侧卧位牵引术要求，可以用于在拉力下进行矫形外科手术时安置患者腿部，特别是微创髋关节置换术或髋关节镜手术。

1.2牵引架组成

1.2.1 每套组成部件：含连接底座1个、连接底座板1个、会阴保护杆1个、圆筒型全碳纤维牵引杆2个、气弹簧杆2个、牵引靴1个、走刀杆总成1个，推车1个

1.2.2 牵引架骨盆座上应配备安装双腿板的接口：可根据手术需要提前安装腿板，满足体位摆放前病人麻醉状态下肢自然水平位，手术开始后可快速拆除，不影响手术。

1.2.3 牵开装置可整体轴向滑动：也可微调行进便于骨折部位精确解剖复位；装置须带灵活的球形活动关节，达到整体内/外旋功能。

1.2.4.牵引靴：病人舒适，可提供足部充分的抓持力。外接靴上的连接点，单夹（封闭型），用于安装到走刀总成的固定件上。带垫子的外接靴能帮助安放患者，减少压疮的发生。

1.2.5 走刀杆总成：走刀杆总成调整支撑导轨上的腿部长度，可分≥17个位置共≥500mm,通过支撑导轨的凹槽定位。

1.2.6 倾斜回转装置：支撑导轨可通过回转装置折叠≥180度。

1.2.7 回转装置的高度：根据患者调整带走刀杆总成的回转装置的高度。可通过平行杆和连接活节调节走刀杆总成高度，调节范围≥80mm。

1.2.8 整个MIC髋关节机组：通过活节可以将MIC髋关节机组调整到手术需要的患者安全位置，可以无级调节，最大转角+/-45度。

1.2.9 旋转牵引杆：牵引杆可以360度旋转，分为≥24个位置通过锁锁住。

1.2.10 快速调整装置：通过快速调整装置还可以根据相应的腿长调整走刀杆总成每次调整≥20mm,共≥220mm与通过手轮进行调节配合使用，纵向调节范围≥450mm。

1.2.11 手轮：通过旋转手轮无级改变拉力。手轮转圈可以改变牵引杆长度范围≥230mm与快速调整装置配合使用调整范围≥450mm。

1.2.12 旋转紧固件：紧固件倾斜最大+/-45度

1.2.13 模块化安装：应可根据需要安装手术所需体位、功能附件模块，可按需升级安装其他模块，如髋关节镜专用牵引调节装置。

1.2.14 牵引架整体完全悬空安装：尾端无地面支撑装置。方便C-臂或O臂透视。

1.3.下肢牵引架参数

1.3.1 牵引靴安装架垂直面活动角度：≥±45度

1.3.2 病人载重：≥160kg

1.3.3 牵引靴最大拉力：≥100kg

1.3.4 牵引架尺寸（长X宽X高）：≥1600X300X300mm

1.3.5 支撑导轨旋转：≥180度

1.3.6 支撑导轨高度：≥80mm

1.3.7 水平和垂直转角：+/-45度

1.3.8 紧固件倾斜角：+/-45度

1.3.9 快速调整装置（纵向）：≥220mm

1.3.10 手轮调节范围（纵向）：≥230mm

1.3.11 牵引杆旋转：≥360度

序号5、关节镜手术床

1、肩关节镜手术悬臂系统

2、膝关节镜腿托

（2）商务要求

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订生效后支付30%预付款； |
| 2 | 60 | 设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款 |
| 3 | 5 | 验收合格满1年后支付5%货款 |
| 3 | 5 | 验收合格满2年后无未了事宜付清5%余款 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：序号1电动手术台质保期2年；其他产品质保期1年。（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。