采购需求

一、采购项目实施的必要性：

合同包2、双能X线骨密度仪：

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

泉州市正骨医院开设有骨伤科、推拿科、康复科、小儿骨科、关节科、脊柱科、运动医学科、风湿科、手外科、内科、外科、ICU等二十余个临床科室。老年骨病患者以及骨伤手术患者众多。新院区北峰院区是医院重点工程，采购一台双能X线骨密度仪，开展骨质疏松检测项目是非常必要的，其可帮助我院科室开展以下业务：1、骨密度测量，诊断骨质疏松；2、对股骨颈骨折进行风险评估，为后续的干预治疗提供依据；3、对移植物周围骨骼情况进行检测分析，判断假体植入手术效果；4、因精确度极高，可对药物的疗效及副作用进行评估；5、可进行人体成分分析（检测肌肉、脂肪等含量）

合同包4、品目号4-2：肌电图机

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。泉州市正骨医院北峰院区建设项目占地面积约100亩，总建筑面积约15万平方米，将建设一栋四层门急诊及医技楼、三栋九层病房护理单元和一栋九层办公综合楼等，新增床位1000张，致力打造成中西医结合骨科微创全国培训基地、全国中医医院医疗网络管理与推广示范基地、南少林正骨文化基地和中医骨伤文化馆。

泉州市正骨医院开设有骨伤科、推拿科、康复科、小儿骨科、关节科、脊柱科、运动医学科、风湿科、手外科、内科、外科、ICU等二十余个临床科室。老年骨病患者以及骨伤手术患者众多。新院区北峰院区是医院重点工程，采购一台肌电图仪，开展肌电图和诱发电位检测项目非常必要，其可帮助我院科室开展以下业务：1、肌电图检查能够精确地区分神经肌肉疾病的病损部位和损伤程度；2、对肌无力、肌萎缩、异常收缩及感觉障碍、疼痛等症状可以提供客观的依据；3、对周围神经损伤引起的神经病变早期诊断，提前预后；4、对于康复治疗、感觉及运动功能损伤治疗后的评价；5、颅脑外科手术中对神经和肌肉的监测；6、还可用于脑死亡的判定等。

- 采购清单

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 双能X线骨密度仪 | A032011 医用X线设备 | 台 | 1 | 100万 |
| 4 | 2 | 肌电图机 | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 | 台 | 1 | 58万 |

三、具体采购需求

合同包2、双能X线骨密度仪

（1）技术要求

1、X线源

1.1	双能X线发生方式

1.1.1	稳恒电压

1.1.2	脉冲式产生高，低双能X线

★1.2	双能的峰值范围：高能≥100Kev；低能≥70Kev

★1.3	球管最大耐受电流＞5mA

1.4	球管热负荷：≥3000 BTU/小时

1.5	球管冷却方式：完全油循环冷

1.6	扫描方式：连续全扇形束

1.7	自动智能扫描: 无需预扫

2、探测器系统

2.1	探测器的种类为高级影像探测器

★2.2	探测器数目：≥60个

3、扫描

★3.1	开放式扫描床，电磁滑轨传动

★3.2	床面可前后，左右移动

★3.3	最大有效扫描视野：长度*宽度≥195cm*65cm

★3.4	扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式≤30秒

3.5	精确激光定位灯

3.6	全套扫描定位器

3.7	扫描精度

3.7.1	活体腰椎或髋关节: ≤1.0%

3.7.2	对仿人体腰椎质控模块扫描的精度：≤1.0%

3.8	扫描臂距离扫描床距离 ≥60cm

3.9	工作噪音小于58dB

4、扫描部位及临床应用功能

4.1	正位脊柱扫描、评估

4.2	侧位脊柱扫描、评估

4.3	单侧股骨扫描

4.4	双侧股骨自动扫描、评估

4.5	自动WHO体重指数评估

4.6	人工关节置换后的自动扫描、评估

4.7	前臂自动扫描、评估

4.8	全身任意感兴趣区区域骨密度测量，分析

4.9	DICOM接口

5、临床应用软件包

5.1	运行环境：WINDOWS Professional Chinese Version

5,2	骨密度仪中文操作软件

5.3	骨密度结果中文影像检测报告

5.4	骨密度及标准骨密度计算软件包

5.5	NHANES 参照数据库

5.6	ISCD国际临床骨密度仪协会分析报告系统

5.7	中国大陆人骨密度参考数据库

5.8	与前一次扫描结果对比分析

5.9	异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.10	屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

5.11	体重/种族差异校正软件

5.12	T值和Z值分析软件

5.13	WHO骨折风险评估

5.14	校准系统： 含质量检测程序，QA态势分析及质检模

5.15	检测结果趋势分析软件

5.16	弯曲脊柱专用分析

5.17	扫描时自动对比该病人以往图像

5.18	中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估

6、计算机系统

6.1	主控计算机

6.1.1	CPU类型：Intel 酷睿双核

6.1.2	CPU主频：≥3.2GHz

6.1.3	内存：≥2G

6.1.4	硬盘：≥465GB

6.1.5	DVD±RW驱动器

6.2	显示器：≥19寸液晶显示器

6.3	彩色喷墨打印机

7、校准

7.1	自动质控测试程序

7.2	外校准系统----仿真人体脊柱体模

★7.3	有时时内校准系统，可不断地对人体骨骼组织进行不间断校准，保证数据稳定性

8、配置

8.1 骨密度仪主机1台

8.2 骨密度仪操作系统及软件1套

8.3 工作站1套

8.4骨密度仪主机连接电缆2条

合同包4、品目号4-2：肌电图机

1、具备低噪声、高抗干扰能力的一体化设计台式系统和专用控制键盘，能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目

2. 提供中国人正常值数据库

3. 提供原厂全中文软件及报告系统，可自定义检测流程和检测方案

4.设备技术规格

  - 硬件技术规格

4.1.1放大器

★4.1.1.1肌电图通道数：≥6通道，放大器内置标准5芯DIN插孔≥3个

4.1.1.2输入阻抗：≥1000MΩ

★4.1.1.3噪声水平：≤0.4uV

★4.1.1.4共模抑制比：≥124dB

4.1.1.5低通滤波：20Hz-20KHz

4.1.1.6高通滤波：0.01Hz-3KHz

4.1.1.7内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果

4.1.1.8内置定标信号

4.1.1.9内置扬声器

4.1.2电刺激器

★4.1.2.1电刺激器：外置独立电刺激器1个

4.1.2.2刺激类型：恒流或恒压

4.1.2.3刺激强度：0-100mA

4.1.2.4刺激频率：0.01Hz～200Hz

4.1.2.5刺激时限：0.04～1ms

4.1.2.6刺激分辨率：0.1mA/0.01mA

4.1.2.7输出极性：正相、负相、交替、双相

4.1.2.8输出模式：单、交替、突发、串、冲撞

4.1.3听觉刺激器

4.1.3.1刺激器输出：标准声学耳机

4.1.3.2数量：1套

4.1.3.3刺激极性：疏音、密音、交替音；

4.1.3.4刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦

4.1.4视觉刺激器

4.1.4.1刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅

4.1.4.2刺激输出：≥17寸视觉刺激器

4.1.4.3刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

4.1.4.4注视点：2种以上，可移动

4.1.4.5刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128

4.1.4.6背景色：黑、灰

4.1.4计算机系统要求

4.1.4.1原厂主机：不低于酷睿2，≥3.0 GHz，≥4G内存，硬盘≥320G，光驱刻录机

4.1.4.2 Windows 7操作系统

4.1.4.3主机内置监听扬声器和音量控制

4.1.4.4 独立的专用控制键盘，内置刺激输出调节及数字输入键盘功能

4.1.4.5键盘、鼠标；≥19寸液晶显示屏

4.2 软件功能要求

4.2.1 神经电图

4.2.1.1 运动传导速度测定

4.2.1.2 感觉传导速度测定

4.2.1.3 微移定位

4.2.1.4  F-波

4.2.1.5  H-反射

4.2.1.6 重复频率电刺激

4.2.1.7 瞬目反射

4.2.2 肌电图

4.2.2.1定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰相(重收缩)自动分析

4.2.2.2全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取六个不同的MUP

4.2.2.3 T/A、NSS短片段分析

4.2.3诱发电位

4.2.3.1体感诱发电位（上肢体感、下肢体感、脊髓诱发、三叉神经体感等）

4.2.3.2听觉诱发电位（脑干诱发电位、耳蜗电图、40Hz、客观测听等）

4.2.3.3 视觉诱发电位

4.2.3.4事件相关电位（P300、CNV等）

★4.2.4原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理

★4.2.5 原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析

5、配置要求

5.1 主机1套

5.2 ≥3通道放大器	2套

5.3 放大器支臂1套

5.4 视觉诱发刺激器1台

5.5 标准声学耳机	1个

5.6 隔离变压器1个

5.7 标准式台车1台

5.8 软件1套：神经电图、定量肌电图、体感诱发电位、视觉诱发电位、听觉诱发电位

5.9 标准配件1套：一次性同芯圆针配套线缆1根；电缆（三头夹）1根；凝胶1支；导电膏	1瓶；测量卷尺1个；一次性同芯圆针电极1盒；马鞍式刺激电极1根；指环电极1根；接地表面电极1根；一次性吸附表面电极1包；无创脑电电极，盘状10根；无创脑电电极配件，夹子状10根；

（2）商务要求

合同包2：

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订生效后支付30%预付款； |
| 2 | 60 | 设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款 |
| 3 | 10 | 验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款 |

合同包4：

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：收到供货通知 (30 ) 天内

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 自货物交付后30个工作日内，采购方应依照双方确定标准对货物的质量进行验收，验收不合格的，可向供应商提出异议。供应商应在接到异议后一周内进行更换，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订生效后支付30%预付款； |
| 2 | 60 | 设备到货，安装调试、最终验收合格后30日内支付合同金额的60%货款 |
| 3 | 10 | 验收合格满1年后无未了事宜付清10%余款 |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培 训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、质保期和售 后服 务要求

★3.1质保期：1年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定），从验收合格双方签字之日起计算。

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标 后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供 应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标供 应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供 应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。