政府采购项目

采购需求

项目名称：DR（GE Definium 6000）球管采购项目

采购单位：泉州市正骨医院

编制单位：泉州市正骨医院

编制时间：2025年4月

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

- 采购项目实施的必要性

泉州市正骨医院始创于1955年，是福建省成立最早的中医骨伤专科公立医院之一，是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、科教研为一体的三级甲等中医专科医院。院现病床编制700张，开设有骨伤科、推拿科、康复科、小儿骨科、关节科、脊柱科、运动医学科、风湿科、手外科、内科、外科、ICU等二十余个临床科室。其中中医骨伤科为“中华骨伤名科”、福建省重点中医专科；推拿科为国家重点中医专科、“创双高”省级临床重点中医专科。

我院北峰院区现有4台DR机，经过调取2025年3月1日至2025年3月31日使用量（拍片人次及部位次数），合计拍片人次6742，1天内最多拍摄量达到304人次,其中早上（8点至12点）最多189人次。北峰院区医学影像科的DR机（品牌：GE，型号：Definium 6000）出现无法曝光的故障，经维保公司工程师检修，确定是核心部件球管的小焦点损坏所致。经过调整，目前暂时采用大焦点进行曝光。通过调取该设备的使用人次等相关数据，维保公司进行评估后判定，该球管的大焦点也已处于濒临损坏的状态。

球管作为核心易损部件，突发故障将直接导致设备停机，严重影响诊疗效率和患者就医体验。为保障设备持续稳定运行，避免因配件短缺延误临床诊断，我院申请采购DR（GE Definium 6000）球管1个。

二、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

是。属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，（三）技术复杂、专业性较强的项目，采购进口产品的项目；

（二）需求调查方式

市场询价。

（三）需求调查对象

| 调查对象 | GE |
| --- | --- |
| 调查地点 | 全国 |
| 调查方式 | 市场询价。 |

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

科技的进步加速了医疗领域的发展，DR机是直接数字化X射线摄影系统的简称，它是一种先进的医学影像诊断设备。DR机的工作原理是将X线直接转换为电信号，然后通过计算机处理生成数字图像。这种成像方式省去了传统胶片摄影中的化学显影过程，提高了成像速度和图像质量。DR机的优势包括：直接成像，便捷省时；清晰度高，更容易发现病变；辐射量低，危害更小；费用低，很受百姓欢迎。

DR球管作为DR设备的关键部件之一，被视为高价值消耗品，具有较高的技术门槛。DR球管的性能直接影响到DR检查的质量和设备的使用寿命。由于其技术难度较高，制造工艺复杂，成本较高，DR球管的研发和生产需要涉及多个科学领域。目前DR球管制造商主要为GE医疗、飞利浦、西门子医疗、佳能等整机厂商，可自主控制研发和生产。

DR机（品牌：GE，型号：Definium 6000）目前只有 GE 原厂能够提供配套兼容球管。在医疗领域，DR球管要求原厂原装主要基于设备匹配性、安全性与有效性、成像质量、法律法规要求和售后服务等方面的考虑：

①确保设备匹配性：DR设备内部结构、电气参数、信号传输协议以及软件控制系统等均为特定设计，经过制造商严格测试与认证，只有原厂球管才能与设备完美匹配并稳定运行。

②保障设备安全性和有效性：球管是DR的核心部件，使用原厂原装球管可保证设备运行的安全性、稳定性和高效性。若使用非原厂配件，可能导致设备安全性和有效性失效。

③保证成像质量：原厂球管采用先进制造工艺和高质量材料，能在长时间临床使用中持续稳定输出高质量X射线，满足各类影像学检查需求，图像质量始终保持较高水平，有助于医生准确诊断病情。相比之下，市场上其他品牌球管质量和稳定性参差不齐，无法确保提供稳定可靠的X射线源。

④符合法律法规要求：2021年10月1日起施行的《医疗器械注册与备案管理办法》规定，产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。很多备件与整机一同注册，如使用非原厂配件，整机结构及组成发生变化，需重新注册，但设备厂家通常不负责非原厂配件更换后的重新注册。若未履行变更程序，设备参数改变且不符合原整机注册参数，一旦出现问题，医院举证困难，设备运行和医患检查也无安全保障。

⑤获得良好的售后服务：原厂能提供有效的高级故障诊断维修密钥，便于在维修或更换零件时进行诊断维修。当设备出现故障时，原厂售后能及时有效解决问题，保证设备稳定高效运行。

2.市场供给情况

DR球管作为DR设备的关键部件之一，被视为高价值消耗品，具有较高的技术门槛。DR球管的性能直接影响到DR检查的质量和设备的使用寿命。由于其技术难度较高，制造工艺复杂，成本较高，DR球管的研发和生产需要涉及多个科学领域。目前DR球管制造商主要为GE医疗、飞利浦、西门子医疗、佳能等整机厂商，可自主控制研发和生产。

DR机（品牌：GE，型号：Definium 6000目前只有 GE 原厂能够提供配套兼容球管。通过市场调研，DR机（品牌：GE，型号：Definium 6000）设备精密度高，其性能的稳定性是对患者安全的重要保障，其中DR球管属于设备重要的核心高值零配件，非原厂球管在零配件货源、技术专业性及维保人员配备等方面均不能可靠保障，进而满足医院的要求。

3.同类采购项目历史成交信息

| 项目名称 | 采购人名称 | 中标时间 | 中标金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| XR球管服务（TUS）合同 | 北京市平谷区医院 | 2023年5月 | 180000元 |
| 球管服务（TUS）合同 | 复旦大学附属华山医院北院 | 2022年8月 | 190000元 |

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

厂家质保期时间为1年，工程师定期维护。

5.其他相关情况

无

三、需求清单

（一）项目概况

本项目为泉州市正骨医院DR（GE  Definium 6000）球管采购项目。要求供应商拟供产品具有技术先进、性能稳定，故障率低的特点，且能符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

（二）采购项目预（概）算

总预算：16万

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 最高控制单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | DR（GE Definium 6000）球管 | A02321300医用 X 线附属设备及部件 | 个 | 1 | 16 | 16 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

1、用途描述：DR（GE Definium 6000）配套的X射线管组件，须兼容医院现有DR机（GE  Definium 6000）

2、技术参数

2.1、阳极热容量: 350KHU

2.2、散热率≥75KHU/min

2.3、焦点: 0.6/1.25

2.4、额定功率: 32-100KW

2.5、最大电压: 150KV

2.6、阳极靶面角度: 12.5度

2.7、阳极转速: ≥10000RPM

（2）商务要求

1、交付地点：泉州市正骨医院指定地点

2、交付时间：合同签订后 (90)天内交货

3、交付条件：验收合格后

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按国家行业标准验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 产品安装调试后正常运行15天后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的100.00% |

（一）技术服务要求：

1、安装调试要求:

1.1由中标人负责设备的现场安装和调试，在接到用户通知后派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格（由采购单位签字确认，附验收报告）；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装调试及运行的进度计划表。

1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。

1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场, 清理妥当,费用由中标人负责。

1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装地现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装地现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。

2、培训要求

2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需方1名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3培训方式：技术培训、操作培训。

2.4此项费用应包含在投标总价中。

3、保修期和售后服务要求

3.1保修期：1年，从验收合格双方签字之日起计算（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）

3.2 产品实行终身维修。保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，中标人应在24小时内派专业技术人员到现场进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，中标人有接到故障处理通知的，技术人员应在48小时内到达购采购人地点做好产品维修。此项费用包含在投标报价中。

3.3在保修期以后，保证用户在设备正常使用寿命期内，以合理价格购买到零配件和易损件，但只能收取配件费，不收人工服务费。

4、验收标准和验收方法

4.1 验收标准：设备按国家相关标准、招标文件及合同中相关条款要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格。

4.2 验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

4.2.1 出厂检验：中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合4.1验收标准的要求。

4.2.2 安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

4.2.3 最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家（如需）按第4.1款规定的标准要求进行最终验收。发现虚假响应参数，将不予以验收。

4.3 中标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

4.4 本章节《技术规格要求》内容只提及产品主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保产品能通过验收和法定计量部门检定。因中标人提供的部件不足够，导致产品不能通过验收和法定部门计量检定，则所欠缺的部件由中标人负责免费提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的产品总价的2‰的延误金。

4.5 在验收时所发生的一切费用由中标供应商承担。

4.6 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5、技术资料要求

中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6、专用工具

中标人应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。

7、备品备件

中标供应商应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。